ООО «ФЭА»

ОКП 421729

«СОГЛАСОВАНО»                                          «УТВЕРЖДАЮ»

_____________________                                Директор ООО «ФЭА»

_____________________                               _________ В. Г. Казаков

«___»__________ 2002 г.                              «___»__________ 2002 г.

МОДУЛИ   КОНТРОЛЯ  ТЕМПЕРАТУРЫ

СЕРИИ   УМКТ

УМКТ 1, УМКТ 2, УМКТ 4, УМКТ 8.

## МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

УМКТ.421729.001 МП

## г. Самара

2002 г.

#### СОДЕРЖАНИЕ

- Введение

- Операции поверки

- Средства поверки

- Требования поверки

- Условия поверки и подготовка к ней

- Проведение поверки

- Оформление результатов поверки

- ВВЕДЕНИЕ

  - Настоящая методика распространяется на модули контроля температуры серии УМКТ - УМКТ1, УМКТ2, УМКТ4, УМКТ8.  Модули контроля температуры предназначены для измерения и автоматического регулирования температуры (при использовании в качестве входных датчиков термопреобразователей сопротивления).

  - Методика устанавливает и определяет порядок и способы проведения первичной и периодических поверок приборов УМКТ в процессе их эксплуатации.

  - Тип поверяемых приборов, номинальная статическая характеристика (НСХ) первичного преобразования, диапазоны измеряемых параметров и разрешающая способность, а также единицы их отображения на цифровом индикаторе УМКТ приведены в Таблице №1.

  - Основная приведенная погрешность измерения приборов УМКТ любого типа не хуже +0,25% для приборов класса точности 0,25, или +0,5% для приборов класса точности 0,5.

  - Межповерочный интервал приборов – 2 года.

Таблица №1

| # Тип прибора УМКТ | Тип и НСХ термо-преобразователя сопротивления | Диапазон измерения (разрешающая способность) | Единица отображения информации |
| --- | --- | --- | --- |
| УМКТ Х-ХХ-Х | 50М W100=1,426 50М W100=1,428 100М W100=1,426 100М W100=1,428 50П W100=1,385 50П W100=1,391 100П W100=1,385 100П W100=1,391 | -50… +200 о С 0,1 -80… +650 о С 0,1 | # о С о С |

- ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ УМКТ

  - При проведении поверки выполняются операции, указанные в таблице №2.

Таблица №2

| Наименование операции | Номер пункта методики | Необходимость проведения операции При первичной При поверке периодической поверке |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Внешний осмотр | 6.1 | Да | Да |
| 2. Апробирование | 6.2 | Да | Да |
| 3.Проверка электрического сопротивления изоляции | 6.3 | Да | Нет |
| 4.Определение основной приведенной погрешности прибора | 6.4 | Да | Да |

- СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

  - При проведении поверки должны применяться эталонные средства поверки, указанные в таблице №3.

Таблица №3

| Средства поверки | Модификации приборов |
| --- | --- |
|  | УМКТХ.-ХХ. - Х |
| 1. Магазин сопротивлений Р4831 ГОСТ 23737-79 | + |
| 2. Прибор универсальный Щ31 ТУ 25-04-330-77. Основная погрешность не более 0,1% | + |
| 3. Мегаомметр 4100 | + |

Примечание:  Указанные в таблице средства поверки допускается заменять другими с метрологическими характеристиками не хуже приведенных.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - При подготовке и проведении поверки соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Гостехнадзором.

  - Любые подключения к приборам производить при отключенном питании сети.

  - К работе с прибором должны допускаться лица, изучившие руководство по эксплуатации на УМКТ.

- УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

  - При проведении поверки соблюдать следующие условия:

| Температура окружающего воздуха, о С | 20+5 |
| --- | --- |
| Относительная влажность окружающего воздуха, % | 30 – 80 |
| Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) | 84,0-106,7(630-800) |
| # Напряжение питания, В | 220+4,4 |
| Частота питающей сети | 50+1 |

5.2. Перед проведением поверки выполнить нижеперечисленные подготовительные работы.

5.2.1.  Подготовить к работе поверяемый прибор в соответствии с указаниями, изложенными в руководстве по эксплуатации, и выдержать его при температуре поверки не менее 4-х часов.

    - Подготовить к работе эталонное оборудование, участвующее в поверке в соответствии с его эксплуатационной документацией.

- ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

  - Внешний осмотр.

    - При внешнем осмотре устанавливают отсутствие механических повреждений, правильность маркировки, проверяют комплектность.

    - К каждому поверяемому прибору прилагают паспорт и руководство по эксплуатации с отметкой ОТК.

  - Апробирование.

    - Приборы устанавливают в нормальное рабочее положение в соответствии с их описанием.

    - Приборы выдерживают во включенном состоянии не менее 20 мин., контролируя при этом наличие на УМКТ цифровой индикации и служебной информации в соответствии с руководством по эксплуатации.

    - В соответствии с указаниями руководства по эксплуатации проверить значения параметров коррекции измеряемой величины УМКТ и установить их равными 00 (сдвиг НСХ) и 1,0 (наклон).

  - Проверку электрического сопротивления изоляции токоведущих цепей поверяемого прибора производят между контактом 1 и контактами 3, 4, 5, 6, 7, 8 с помощью мегаомметра М4100 при отключенном питании УМКТ (только для приборов УМКТ1 и УМКТ2). Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм.

  - Определение основной приведенной погрешности измерения.

    - Основную приведенную погрешность определяют в точках,  соответствующих 1, 5, 25, 50, 75, 95, 100% диапазона измерений.

    - Для определения погрешности измерения приборов УМКТ подключить к его входу (для двухканальных, четырехканальных и восьмиканальных приборов – к входу первого канала) вместо датчика магазин сопротивлений в соответствии со схемой подключения, приведенной в руководстве по эксплуатации. Подключение магазина сопротивлений производить по трехпроводной линии, сопротивления проводов которой должны иметь одинаковое значение и быть не более 15 Ом. Последовательно устанавливая на магазине значения сопротивлений, соответствующие температурам в контрольных точках и указанных в таблицах №4 и №5, зафиксировать показания цифрового индикатора УМКТ для каждой контрольной точки.

6.4.3  Для двухканальных приборов УМКТ2-ХХ-Х подключить магазин сопротивлений к входу второго канала и повторить операцию, фиксируя результаты измерений на втором канале.

Для четырехканальных приборов УМКТ4-ХХ-Х произвести измерение последовательно на всех четырех каналах и зафиксировать результаты измерения.

Для восьмиканального прибора УМКТ8-ХХ-Х произвести измерения с фиксацией результатов последовательно на всех восьми каналах.

Рассчитать для каждой контрольной точки основную приведенную погрешность измерения температуры по формуле:

(Тизм-Туст)

Y =  ------------------  х 100,   где

Тн

Туст – устанавливаемое значение температуры в заданной контрольной точке.

Тизм – измеренное поверяемым прибором значение температуры в заданной контрольной точке.

Тн – нормирующее значение, равное разности между верхним и нижним пределами диапазона измерения (для ТСМ – Тн = 250, для ТСП – Тн =730).

Таблица № 4

| Условное обозначение НСХ термопреобразо-вателя | Контрольные точки измеряемого диапазона (значение температуры по НСХ) 0% 5% 25% 50% 75% 95% 100% (-50оС) (-37,5оС) (12,5оС) (75 о С) (137,5оС) (187,5оС) (200оС) Значение входного сигнала, Ом |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50М W100=1,426 | 39,345 | 42,01 | 52,662 | 65,98 | 79,298 | 89,953 | 92,615 |
| 50М W100=1,428 | 39,225 | 41,933 | 52,673 | 66,04 | 79,408 | 90,103 | 92,775 |
| 100М W100=1,426 | 78,69 | 84,02 | 105,325 | 131,96 | 158,595 | 179,905 | 185,23 |
| 100М W100=1,428 | 78,45 | 83,865 | 105,345 | 132,08 | 158,815 | 180,205 | 185,55 |

Таблица №5

| Условное обозначение НСХ термопреобразо-вателя | Контрольные точки измеряемого диапазона (значение температуры по НСХ) 0% 5% 25% 50% 75% 95% 100% (-80оС) (-43,5о С) (102,5оС) (285оС) (467,5оС) (613,5оС) (650оС) Значение входного сигнала, Ом |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50П W100=1,385 | 34,165 | 41,443 | 69,725 | 103,335 | 135,045 | 159,02 | 164,82 |
| 50П W100=1,391 | 33,915 | 41,31 | 70,035 | 104,195 | 136,41 | 160,725 | 166,615 |
| 100П W100=1,385 | 68,33 | 82,885 | 139,45 | 206,67 | 270,09 | 318,04 | 329,64 |
| 100П W100=1,391 | 67,83 | 82,62 | 140,07 | 208,39 | 272,82 | 321,45 | 333,23 |

Примечание: значения входных сигналов в таблицах №4 и №5 соответствуют ГОСТ 6651-94.

Наибольшее из рассчитанных значений основной приведенной погрешности Y не должно превышать класс точности данного прибора.

В случае невыполнения данного требования необходимо провести калибровку прибора в соответствии с указаниями, изложенными в руководстве по эксплуатации, и вновь повторить работы по определению погрешности. Повторные результаты считать окончательными.

### ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

  - Результаты поверки оформляют протоколом по форме, установленной метрологической службой, проводящей поверку.

  - Положительные результаты первичной и периодической поверки приборов органом Государственной метрологической службы оформляют свидетельством о государственной поверке установленной формы.

  - При отрицательных результатах поверки выходы прибора, предназначенные для подсоединения внешней аппаратуры, не используют до выяснения причин и устранения неисправности. После устранения неисправности проводят калибровку прибора и повторную поверку.